2019年3月海南省前兆台网运行情况表

| 序号 | 台 站 | 仪器名称 | 仪器型号 | 运行率（%） | 连续率 （%） | 完整率（%） | 工作日志填写情况 | 观测日志填写情况 | 数据预处理情况 | 跟踪分析工作完成率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 琼中地震台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 2 | 琼中地震台 | 磁通门经纬仪 | GEO-DI01 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 3 | 琼中地震台 | 质子旋进式磁力仪 | GSM-19T | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 4 | 琼中地震台 | 相对重力仪 | PET | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 5 | 琼中地震台 | 磁通门磁力仪 | GM4(8) | 99.80 | 99.85 | 99.76 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 仪器故障 |
| 6 | 琼中地震台 | 磁通门磁力仪 | FGM-01 | 100 | 100 | 99.94 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 台站施工干扰 |
| 7 | 琼中地震台 | 地电场仪 | ZD9A-2B | 99.19 | 99.94 | 99.16 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 剔除突跳干扰，季检关机造成断记 |
| 8 | 海口地震台 | 数字水位仪 | SWY-II | 100 | 100 | 99.87 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 9 | 海口地震台 | 水温仪 | SZW-2 | 96.91 | 99.83 | 96.91 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | -510m，5-6日下放井下电视，开展水温探头稳定性对比观测实验，期间对数据产生人为干扰 |
| 10 | 海口地震台 | 水温仪 | SZW-1AV2004 | 91.67 | 100 | 91.62 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | -154m, 5-6日下放井下电视，开展水温探头稳定性对比观测实验，期间对数据产生人为干扰，处理为缺数 |
| 11 | 海口地震台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 99.99 | 99.99 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 12 | 火山流体台 | 数字水位仪 | SWY-II | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 13 | 火山流体台 | 水温仪 | SZW-1A | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 14 | 火山流体台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 15 | 火山监测台 | 磁通门磁力仪 | GM4 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 16 | 琼海加积台 | 数字水位仪 | SWY-II | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 17 | 琼海加积台 | 水温仪 | SZW-1A | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 18 | 琼海加积台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 19 | 三亚南滨台 | 水位水温综合仪 | ZKGD3000-N | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 20 | 三亚南滨台 | 气象三要素综合仪 | ZKGD3000-M | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 21 | 海口市 向荣村台 | 便携式流体综 合观测仪 | DLZ-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 22 | 儋州西流台 | 数字水位仪 | SWY-II | 92.74 | 92.72 | 92.72 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 3-4日主机面板死机，13-14日水位仪纽扣电池接触不良导致断记 |
| 23 | 儋州西流台 | 水温仪 | SZW-1A | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 24 | 儋州西流台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 25 | 儋州兰洋台 | 测氡仪 | SD-3A | 96.37 | 98.12 | 96.37 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 安装新采数软件与旧版本不兼容，造成断记27小时 |
| 26 | 文昌潭牛台 | 数字水位仪 | SWY-II | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 27 | 文昌潭牛台 | 水温仪 | SZW-1A | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 28 | 文昌潭牛台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 29 | 五指山形变台 | 水管倾斜仪 | DSQ | 99.59 | 99.60 | 99.16 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 11-13日更换探头前标定，产出错误数据 |
| 30 | 五指山形变台 | 铟瓦棒伸缩仪 | SS-Y | 99.86 | 100 | 99.82 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 31 | 五指山形变台 | 宽频带倾斜仪 | VP | 96.64 | 100 | 96.55 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 12-13日，剔除手动调零产出的错误数据 |
| 32 | 五指山形变台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 33 | 翁田地电台 | 地电场仪 | ZD9A-2B | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 20日关机季度检查；25日现场对EW和NE短极检查，造成断记 |
| 34 | 翁田地电台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 35 | 西沙永兴岛地磁台 | 磁通门磁力仪 | GM-4 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | - |  |