2020年7月海南省地球物理台网运行情况表

| 序号 | 台 站 | 仪器名称 | 仪器型号 | 运行率（%） | 连续率 （%） | 完整率（%） | 工作日志填写情况 | 观测日志填写情况 | 数据预处理情况 | 跟踪分析工作完成率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 琼中地震台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 2 | 琼中地震台 | 磁通门经纬仪 | GEO-DI01 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 3 | 琼中地震台 | 质子旋进式磁力仪 | GSM-19T | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 4 | 琼中地震台 | 相对重力仪 | PET | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 5 | 琼中地震台 | 磁通门磁力仪8 | FGM-01 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 6 | 琼中地震台 | 磁通门磁力仪9 | FGM-01 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 7 | 琼中地震台 | 地电场仪 | ZD9A-2B | 98.93 | 99.98 | 98.92 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 7月28日雷雨天气导致产出的数据错误，处理为缺数造成断记12小时。 |
| 8 | 海口地震台 | 数字水位仪 | SWY-2 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 9 | 海口地震台 | 水温仪 | SZW-2 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 10 | 海口地震台 | 水温仪 | SZW-2 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 11 | 海口地震台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 12 | 火山流体台 | 数字水位仪 | SWY-2 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 13 | 火山流体台 | 水温仪 | SZW-1A | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 14 | 火山流体台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 15 | 火山监测台 | 磁通门磁力仪 | GM4 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 16 | 琼海加积台 | 数字水位仪 | SWY-2 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 17 | 琼海加积台 | 水温仪 | SZW-1A | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 18 | 琼海加积台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 19 | 三亚南滨台 | 水位水温综合仪 | ZKGD3000-N | 95.43 | 95.46 | 95.43 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 7月7日仪器软件更新，导致7月6日和7月7日原始数据丢失34个小时 |
| 20 | 三亚南滨台 | 气象三要素综合仪 | ZKGD3000-M | 95.30 | 95.27 | 95.18 | 正常 | 正常 | 正常 | - | 7月7日仪器软件更新，导致7月5日和7月6日原始数据丢失35个小时 |
| 21 | 海口市 向荣村台 | 便携式流体综 合观测仪 | DLZ-1 | 100 | 100 | 99.98 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 7月22日怀疑井壁坍塌引起数据突跳，删除错误数据， |
| 22 | 儋州西流台 | 数字水位仪 | SWY-2 | 0 | 0 | 0 | 无 | 无 | 无 | 100% | 6月18日06:50起对观测井房进行改造建设，申请暂停观测。8月2日恢复观测。7月份未运行。 |
| 23 | 儋州西流台 | 水温仪 | SZW-2 | 0 | 0 | 0 | 无 | 无 | 无 | 100% | 6月18日06:50起对观测井房进行改造建设，申请暂停观测。8月2日恢复观测。7月份未运行。 |
| 24 | 儋州西流台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 25 | 儋州兰洋台 | 测氡仪 | SD-3A（P2000） | 87.10 | 87.10 | 87.10 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 6月2日，7日，12日，17日，22日，27日和28日由于气氡仪停机抽气并充电，造成断记96小时。 |
| 26 | 文昌潭牛台 | 数字水位仪 | SWY-2 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 27 | 文昌潭牛台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 28 | 文昌潭牛台 | 水温仪 | SZW-1A | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 29 | 五指山形变台 | 水管倾斜仪 | DSQ | 100 | 99.94 | 99.90 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 7月15日检修 |
| 30 | 五指山形变台 | 铟瓦棒伸缩仪 | SS-Y | 100 | 99.99 | 99.92 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 7月16日更换前置放大盒 |
| 31 | 五指山形变台 | 宽频带倾斜仪 | VP | 99.20 | 99.94 | 99.15 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 7月4日超量程，7月16日更换调零装置，共断记6小时 |
| 32 | 五指山形变台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 33 | 翁田地电台 | 地电场仪 | ZD9A-2B | 97.58 | 99.30 | 97.56 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 7月22-24日更好电极，7月25日检测线路，共断记18小时。 |
| 34 | 翁田地电台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 35 | 西沙永兴岛地磁台 | 磁通门磁力仪 | FGM-01 | 96.24 | 99.91 | 96.21 | 正常 | 正常 | 正常 | - | 台站停电，仪器自动补偿功能故障，无法自动补偿，导致数据错误,累计5小时 |